凤阳县中医院心电图设备采购项目

项目需求

一、动态心电图分析系统参数

1.记录盒功能

1.1具备三道、十二道心电数据记录；

★1.2显示：具有液晶显示屏，实时观察心电波形；

★1.3采样精度≥24位；

★1.4输入阻抗：≥50MΩ；

★1.5耐极化电压：±600mV；

1.6共模抑制比：≥100dB；

★1.7频率响应：0.05Hz-100Hz；

1.8输入回路电流：≤0.1μA

1.9系统噪声：≤15μV

1.10标准灵敏度：10mm/mV±5%

1.11最小检测信号：≤30μV

1.12基线稳定性：≤0.5mV

★1.13具备起搏脉冲显示；

1.14记录时间：≥48小时

2.软件分析功能：

2.1 具备多型性室早精准分类；

2.2 具备不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博；

2.3 具备P波反混淆快速区分P波形态差异心搏；

2.4 模版分析时，心搏可按照提前量、代偿间隙、QRS面积、宽度等方式排序；

2.5 具备拖动整个模版批量修改、合并心搏【提供软件相应功能界面截图】；

2.6波形图可自由组合任意导联浏览；

2.7 提供并行分规测量工具；

2.8 提供放大镜工具；

2.9 提供快速测量工具；

2.10可自由编辑当前心搏的上一个或下一个心搏的类型；

2.11具备导联纠错功能；

2.12具备重新分析，调整心搏强度，批量识别漏搏；

2.13具备事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示；

2.14全览图：具备通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记，可切换自由切换导联；

2.15提供24小时心率及心搏分类情况的诊断图；

2.16具备ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数【提供软件相应功能界面截图】；

2.17具备房颤默认自动分析；

2.18具备通过独立房颤模块快速批量编辑阵发性房颤【提供软件相应功能界面截图】；

2.19K线图：具备以K线图的方式展示心搏间期变化；

2.20栅栏图：具备以柱状图的形式展示一段时间的平均心率；

2.21直方图：具备心率、RR间期、RR间期比直方图；具备对数查看模式；

2.22散点图：具备通过散点图的不同形态区分逆向查找异常心博；具备散点图选取批量心搏反混淆；

2.23组合散点图，通过每个心搏的特征选择相应的心搏参数（心搏可选提前量、R波和S波幅度、间期、代偿间期、QRS面积、宽度等方式作为X、Y轴坐标），形成不同的吸引子，快速区分形态不一样的心搏。【提供软件相应功能界面截图】；

2.24起搏器分析功能：通过硬件检测起搏脉冲信号，无需勾选起搏器型号，具备全导联起搏检测；

2.25专业的起搏器分析模块：用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉。【提供软件相应功能界面截图】；

2.26系统设置具备异常心搏颜色自定义设置；

★2.27动态心电图分析系统与医院信息系统须通过有线和无线等两种及以上方式免费无缝对接，医院信息系统可查看动态心电图诊断图文报告；

2.28云会诊功能：具备院内、分级诊疗、区域诊疗申请；具备数据上传下载断点续传、进度实时展示；具备数据重新分析和典型数据备份还原。

3.设备配置清单：

（1）品牌电脑×1套（CPU I3、RAM 4G以上）

（2）激光打印机×1台

（3）心电图分析软件×1套；

（4）动态记录盒×2套；

（5）动态记录盒导联线×2套。

二、数字式12导心电图机技术参数

1、具备12导心电图采集；

★ 2、一体化平板设计，全触控操作，无需外接键盘和采集仪；

★ 3、显示屏幕≥10英寸；

4、具备LAN、USB与RS232等传输接口；

5、为便于临床操作，心电图机总体重量（不含导联线、电源适配器）≤1.5Kg；

6、具备智能操作系统，可远程更新升级；

★7、心电图主机具备内置4G功能，不接受外置模块。【提供投标型号产品经中华人民共和国工业和信息化部颁发的“电信设备进网许可证”复印件】；

★8、心电图主机具备2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi【提供投标型号产品经中华人民共和国工业和信息化部颁发的“无线电发射设备型号核准证”复印件】；

9、具备可扩展数据存储；

10、电池充满电最长工作时间≥5小时，内置锂电池≥3000mAh；

11、输入阻抗：≥10.0MΩ；

12、输入回路输入电流：≤0.1μA；

13、最小检测信号：10Hz、20μVP-P正弦信号；

14、噪声电平：≤20μVP-P；

15、50Hz干扰抑制滤波器：≥20dB；

16、共模抑制比：≥89dB；

17、耐极化电压：±600mV；

18、标准灵敏度：最大允许误差为±5%；

19、频响范围：0.05-250Hz全频滤波；

20、低频特性：时间常数≥3.2s；

21、基线稳定性：基线漂移≤1mm；

22、具备连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传；

23、具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据【提供采集回顾功能截图证明材料】；

24、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等；

25、QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置【提供QTc算法功能截图证明材料】

26、心电图机可通过下载获取待检查信息，并具备待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。【提供自动下载获取待检查信息列表功能截图】

★ 27、心电图机通过IHE测试【提供IHE认证证书复印件】

★28.对于危急值检查数据，心电图机应具备优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断；

★29.心电图机与医院信息系统须通过有线和无线等两种及以上方式免费无缝对接，医院信息系统可查看心电图诊断图文报告。

30：设备配置清单：

（1）12导心电图机主机×7台；

（2）12导心电图机导联线×7套；

（3）台车×7台。