凤阳县中医院

医疗设备设备采购及安装

招 标 文 件

招标文件编号：FYXZYY-SB20190402

招 标 人：凤阳县中医院

二〇一九年四月

目  录

第一章 招标公告

第二章 评标办法

第三章 货物需求一览表及技术参数、配置

# 第一章  招标公告

发布日期：2019年4月 2日

凤阳县中医院所需医疗设备采购进行院内公开招标。现发布招标公告，欢迎合格投标人提交密封投标书。

- 一、招标项目

1、项目名称：煎药室医疗设备采购及安装

2、招 标 人：凤阳县中医院

3、资金来源：自筹，已落实。

二、项目概况

1、交货地点：凤阳县中医院，招标人指定地点。

2、交货及安装期:合同签订后20个日历日内完成设备的供货及安装。

3、招标内容：煎药室科室医疗设备采购及安装

具体详见货物需求一览表。

4、付款方式： 设备安装调试完成，验收合格后，支付合同总价的80%，自验收合格之日起，设备正常运转满半年后支付合同总价的10%，合同总价的10%作为质量保证金，自报质保期为一年的，质量保证金在质保期满后一次性付清（无息），自报质保期超过一年的，质量保证金在质保期满一年后退还质量保证金的50%，余款在质保期满后一次性退还（无息）。

5、货物需求一览表

  - 设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单件预算价格 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煎药机（20L） | 2 | 台 | 1.9 | 3.8 |
| 2 | 煎药机（30L） | 2 | 台 | 2.1 | 4.2 |
| 3 | 包装机 | 2 | 台 | 0.8 | 1.6 |
| 4 | 膏方机（浓缩机、调膏机、膏方包装机 ） | 1 | 套 | 6.2 | 6.2 |

三、投标人资格条件

1、中国境内注册成立的独立法人，具有有效的营业执照，具备承担民事责任的能力。

2、制造商或贸易公司均可参加投标，但贸易公司应获得各投标产品制造商直接授权的销售代理商（提供制造商授权总代的授权函复印件）.具有投标产品相应的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”，且生产范围包括投标类医疗产品；贸易公司具有投标产品相应的“医疗器械经营企业许可证”或“医疗器械经营备案凭证”，且经营范围包括投标类医疗产品。

3、进口产品须提供投标产品相应有效的进口注册证（含附页、附件）。

四、招标文件获取

1、凤阳县中医院网站“煎药室科室医疗设备采购及安装”

下载（依据招标文件内容编制投标文件）

凤阳县中医院网址http://www.fyxzyy.com/

2、重要说明：参与投标的供应商报出的价格含设备、运费、安装、调试、培训、税金等所有应计费用。并对采购文件所列要求做出承诺。
投标的供应商在与采购单位签订供货合同时，须出具供应商、产品有效资质材料以及厂家或总代针对本项目的授权书原件，未尽事项可在合同中约定。

3、评审人员综合设备性能，技术参数、报价、业绩、质保期、维保、培训等内容进行综合评价打分。

4、以上设备医院视需求有权在中标数量上增减。

5、请于2019年 4月9日(星期二)上午9时前携加盖公章密封所投产品名称、型号规格、生产厂家、性能、技术参数、报价、业绩、维保、培训、彩页及与其它医院签订中标合同书1-3份复印件含中标价格等内容三份设备资料（装订成册）到凤阳县中医院行政三楼参加招标采购会议，逾期视为自动放弃。

五、联系方式

招标人：凤阳县中医院

联系人：刘道新、鞠庆      电话：18955066158   18705506169

六、招标文件的组成

第一章： 招标公告

第二章：评标办法

第三章、 货物需求一览表及技术参数、配置

七、投标文件包括以下内容：

（1）开标一览表

（2）供货范围表

（3）业绩表及业绩证明材料

（4）技术文件：提供证明所投产品规格及参数的证明材料

投标人应将投标文件装订成册，编写目录及页码。

第二章  评标方法

评标方法

    - 本项目采用综合评估法(打分法)，进行评审；

    - 评标委员会对投标人分别进行评审、比较并推荐有效的投标候选人；

    - 在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

    - 评标委员会成员评议独立打分或集体综合评估法打分法。

    - 评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

详细评审

评标委员会对经初步评审合格的投标文件分包进行技术和商务的详细评审、比较。见评分标准一览表。

| 评分标准一览表。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 评分标准说明 |
| 技术参数 （40分） | 设备配置 （10分） | 配置情况横向比较进行综合评价，优的得8-10分，良的得6-7分，一般的得4-5分，较差的得1-3分。明显不满足使用需求的不得分。 |
|  | 技术参数、设备总体综合评价（30分） | 对“投标产品的技术参数¦技术领先水平、所提供样品材质与工艺、性能特点、操作便捷度、市场占有率、用户使用评价等”进行综合评价，优的得25-30分，良的得20-24分，一般的得19-23分。 |
| 资信及服务评审（30分） | 制造商行业影响力、业绩（14分） | 对“投标产品制造商的生产规模、市场地位、行业影响力等”进行综合评价，由评委酌情由低到高给1-14分。 |
|  | 售后服务措施 （5分） | 对“投标人售后服务管理制度、保障措施、维修人员数量、响应时间、本地化服务、核心件/易耗品供应地及供应期、最近的维修点、质保期满后维保费用等承诺情况”进行综合评价，由评委酌情打1-5分。 |
|  | 培训服务 （4分） | 对“投标人售后培训人员数量及次数等相关承诺”进行综合评价，由评委酌情打1-4分。 |
|  | 优惠条件 (3分) | 对“投标人提供的其它实质性优惠内容（非报价优惠）的实用性及实际价值等”进行综合评价，酌情打0-3分。 |
|  | 质保期 （4分） | 投标人质保期不得低于1年，1年不得分，在1年基础上每增加1年得2分，最高得4分。 |
| 价格（30分） | (1)评标基准价： 取所有有效投标报价的最低值，做为评标基准价。 (2)投标报价得分计算： 有效投标报价等于评标基准价的，得满分30分； 其他有效投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）*30 |  |
| 100分 | 合计得分 |  |
|  | 评审人员签字： |  |

- 货物需求一览表及技术参数、配置

煎药机（30000ml）设备参数

1、容量：30000ml

2、功率：≥3100W

3、电压：AC220V

*4、符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率≧50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

*5、可预设≧12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

*6、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗；

7、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置；

*8、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

*9、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；

10、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐；

11、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高；

12、自动加热调节，文火、武火自动转换；

13、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合；

*14、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境；

15、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期；

16、可配备单体包装机；

其他要求：

*17、通过ISO9001认证、ISO13485认证。

煎药机（30000ml）配置清单

型号：YJD30-GL

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煎药机主机 | YJD30-GL | 不锈钢 | 1台 |  |
| 2 | 随机资料 | 使用说明书、合格证、保修卡 | 纸 | 1套 |  |
| 3 | 金属软管 | 1.5m | 金属丝 | 1根 |  |
| 4 | 冷凝管 | 0.5米 | 硅胶 | 1根 |  |
| 5 | 排水管 | Φ25mm（外） | Pvc | 1根 |  |
| 6 | 卡箍 | 通用 | 碳钢 | 1个 |  |
| 7 | 进水管 | 1.5米 | 塑料 | 1根 |  |
| 8 | 挤压盘 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 9 | 多孔筒 | 3万 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 10 | 药钩 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 11 | 药袋 | 2万 | 布 | 10个 |  |
| 12 | 通针 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 13 | 快装接头 | 通用 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 14 | 刷子 | 通用 | 塑料 | 4把 |  |
| 15 | 挤压罩 | 3万 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 16 | 药包架 | 通用 | 不锈钢 | 1个 |  |

煎药机（20000ml）设备参数

1、容量：20000ml

2、功率：≥2940W

3、电压：AC220V

*4、符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率≧50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

*5、可预设≧12种煎药方案，并具备联网通讯功能；可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

*6、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗；

7、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置；

*8、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

*9、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；

10、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐；

11、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高；

12、自动加热调节，文火、武火自动转换；

13、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合；

*14、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境；

15、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期；

16、可配备单体包装机；

其他要求：

*17、通过ISO9001认证、ISO13485认证。

煎药机（20000ml）配置清单

型号：YJD20D-GL

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | YJD20D-GL | 不锈钢 | 1台 |  |
| 2 | 随机资料 | 使用说明书、合格证、保修卡 | 纸 | 1套 |  |
| 3 | 金属软管 | 1.5m | 金属丝 | 1根 |  |
| 4 | 冷凝管 | 0.5米 | 硅胶 | 1根 |  |
| 5 | 排水管 | Φ25mm（外） | Pvc网纹 | 1根 |  |
| 6 | 卡箍 | 通用 | 碳钢 | 1个 |  |
| 7 | 进水管 | 1.5米 | 塑料 | 1根 |  |
| 8 | 挤压盘 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 9 | 多孔筒 | 2万 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 10 | 药钩 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 11 | 药袋 | 2万 | 布 | 10个 |  |
| 12 | 通针 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 13 | 快装接头 | 通用 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 14 | 刷子 | 通用 | 塑料 | 4把 |  |
| 15 | 挤压罩 | 2万 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 16 | 药包架 | 通用 | 不锈钢 | 1个 |  |

包装机设备参数

1、容量：20000ML

2、功率：800W+800W

3、电压：AC220V

4、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便；

5、包装温度、包装量自动显示；

*6、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

7、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；

8、包装量为50-250ML无极变量可调包装；

9、适用于老人、儿童、成年人等不同用量；

10、包装平均速度≧8袋/分；

11、列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录；

12、制造商曾被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位；

- 通过ISO9001质量认证、ISO13485认证。

包装机配置清单

型号：YB50-250

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装机主机 | YB50-250 | 不锈钢 | 1台 |  |
| 2 | 随机资料 | 使用说明书、合格证、保修卡 | 纸 | 1套 |  |
| 3 | 喉箍 | 大 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 4 | 过滤罩 | 通用 | 不锈钢 | 2个 |  |
| 5 | 过滤网筐 | 通用 | 不锈钢 | 2个 |  |
| 6 | 排水软管 | Φ25mm（外） | pvc | 1根 |  |

膏方机（浓缩机、调膏机、膏方包装机 ）

一、浓缩机设备参数

1、容量：30000ml×2

2、功率：≥6800W

3、浓缩量：6000ml/h-8000ml/h

4、采用真空浓缩技术，浓缩速度快，可达6000-8000ml/小时；

5、具有低温浓缩功能，适用于特殊药材（含有热敏易挥发成分）的浓缩；

7、水冷式冷却方式，效果更佳哦，进水温度自动控制；

8、自身过热保护防干烧功能、自我诊断功能；

9、具有自动消泡功能，产生泡沫自动破碎，无需采用间断进气的方式破碎泡沫，无药液随气泡被抽走的情况，降低药效损失，更有利于含糖分、蛋白质、淀粉、皂苷等成分的药液浓缩。

10、用全自动控制，操作简单；

11、质量安全可靠，符合行业发展趋势；列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目；

12、通过ISO9001认证、ISO13485认证。

浓缩机配置清单

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说 明 书 | 份 | 1 |  |
| 2 | 合 格 证 | 张 | 1 |  |
| 3 | 洗衣机进水管 | 根 | 1 | 1.5米 |
| 4 | 毛 刷 | 件 | 5 |  |
| 5 | 密闭机金属软管 | 根 | 1 | 1.5米 |
| 6 | 水箱排水管1/2硅胶管 | 根 | 1 | 1.5米 |

二、调膏机设备参数

- 容积：≥6L

- 电源：AC220V

- 额定功率：≥1950W

- 采用保温材料搭配特殊加热结构，提高热力效果，节能环保。

- 调制容器可以与底座拆分，便于清洗。

- 调剂时旋转速度能够实现无极变速，充分满足客户对调剂质量的需求。

- 内置控温装置，加热平稳均匀，不易焦糊。

- 质量安全可靠，符合行业发展趋势。

- 通过ISO9001认证、ISO13485认证。

调膏机配置清单

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动调膏机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 磁力搅拌子 | 根 | 1 | 直径23mm，长度150mm |
| 3 | 使用说明书 | 册 | 1 |  |
| 4 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 5 | 保修卡 | 张 | 1 |  |

三、膏方包装机设备参数

1、包装量：10-50ml（范围可调节）

2、功率：≥2900W

3、电压：AC220V

4、自动包装，卫生健康。

5、保质期长，易于携带，服用方便。

6、包装温度、包装袋数自动显示。

7、封合温度数字化控制。

8、包装量为10-50ML无级变量可调整包装容量。

9、适用于粘稠液和膏方包装。

10、质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目；

11、通过ISO9001认证、ISO13485认证。

膏方包装机配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装机主机 | YB10-50A | 不锈钢 | 1台 |  |
| 2 | 随机资料 | 使用说明书、合格证、保修卡 | 纸 | 1套 |  |
| 3 | 排水软管 | Φ25mm（外） | pvc | 1根 |  |
| 4 | 冷凝管 | 3米 | 硅胶 | 1根 |  |
| 5 | 卡箍 | 通用 | 碳钢 | 1个 |  |
| 6 | 密封圈 | 通用 | 硅胶 | 4只 |  |

附件格式1（投标人填写）

开标一览表

：                                        金额：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |
| 7 | 投标总价(含所有服务) |  |  |  |
| 8 | 交货及安装期 |  |  |  |
| 9 | 质量保证期 |  |  |  |
| 10 | 设备品牌 |  |  |  |
| 11 | 耗材价格 |  |  | 耗材内容、数量等相关内容，可令附表； |
| 12 | 其他优惠条件 |  |  |  |

投标单位：                (盖章)    授权代表：         (签字)

年   月   日

说明：

1) 投标人必须严格按照以上开标一览表的格式和此说明填写，否则可能导致投标不被接受

3) 货物品目号按招标文件给定填写(若无品目号可不填)。

4) 备品备件、专用工具一栏在开标一览表中填写合价，但必须对应于投标分项报价表及供货范围表内的备品备件、专用工具清单。备品备件和专用工具应在备品备件和专用工具清单清单中对应所报设备品目逐一列出，并填写数量、单价及合价。

5) 备品备件、专用工具属免费的或部分免费可不报价，但应在开标一览表报价栏和备注栏注明免费，并且应在备品备件、专用工具清单中列出相应名称、数量、单价和合价等。

6) 其他费用栏填写安装、调试、相关产品检测、验收、取证、培训费、包装、运输、装卸、保险费、招标代理服务费等与本项目有关的全部其他费用合价合价。

7) 交货期是按接业主通知要求后几日内装货运至现场业主指定位置的时间。

8）11项内容报价不得计入投标总报价，供招标人参考。

附件格式2（投标人填写）

供货范围表

主机和标准附件清单

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 组成主机整件、 附件名称 | 规格型号 | 单价 | 数 量 | 合价 | 制造商及制造地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

附件格式3（投标人填写）

业绩表

项目名称：                       招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 供货设备 | 合同金额 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

注：提供投标产品2017年1月1日以来销售业绩，须附合同复印件。