凤阳县中医院

医疗设备采购及安装

招 标 文 件

招标文件编号：FYXZYY-SB201904109

招 标 人：凤阳县中医院

二〇一九年四月

目  录

第一章 招标公告

第二章 评标办法

第三章 货物需求一览表及技术参数、配置

# 第一章  招标公告

发布日期：2019年4月 9日

凤阳县中医院所需医疗设备采购进行院内公开招标。现发布招标公告，欢迎合格投标人提交密封投标书。

- 一、招标项目

1、项目名称：治未病科医疗设备采购及安装

2、招 标 人：凤阳县中医院

3、资金来源：自筹，已落实。

二、项目概况

1、交货地点：凤阳县中医院，招标人指定地点。

2、交货及安装期:合同签订后20个日历日内完成设备的供货及安装。

3、招标内容：治未病科医疗设备采购及安装

具体详见货物需求一览表。

4、付款方式： 设备安装调试完成，验收合格后，支付合同总价的90%，另10%作为质量保证金，自报质保期超过一年的，质量保证金在质保期满一年后支付质量保证金的5%，余款在质保期满后一次性支付（无息）。自报质保期一年的，期满后无故障一次性付清。

5、货物需求一览表

  - 设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单件预算价格 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四诊仪 | 1 | 套 | 15 | 15 |
| 2 | 中医经络 | 1 | 套 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 19万元 |

三、投标人资格条件

1、中国境内注册成立的独立法人，具有有效的营业执照，具备承担民事责任的能力。

2、制造商或贸易公司均可参加投标，但贸易公司应获得各投标产品制造商直接授权的销售代理商（提供制造商授权总代的授权函复印件）.具有投标产品相应的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”，且生产范围包括投标类医疗产品；贸易公司具有投标产品相应的“医疗器械经营企业许可证”或“医疗器械经营备案凭证”，且经营范围包括投标类医疗产品。

3、进口产品须提供投标产品相应有效的进口注册证（含附页、附件）。

四、招标文件获取

1、凤阳县中医院网站“检验科医疗设备采购及安装”

下载（依据招标文件内容编制投标文件）

凤阳县中医院网址http://www.fyxzyy.com/

2、重要说明：参与投标的供应商报出的价格含设备、运费、安装、调试、培训、税金等所有应计费用。并对采购文件所列要求做出承诺。
投标的供应商在与采购单位签订供货合同时，须出具供应商、产品有效资质材料以及厂家或总代针对本项目的授权书原件，未尽事项可在合同中约定。

3、评审人员综合设备性能，技术参数、报价、业绩、质保期、维保、培训等内容进行综合评价打分。

4、以上设备医院视需求有权在中标数量上增减。

5、请于2019年 4月17日(星期三)上午9时前携加盖公章密封所投产品名称、型号规格、生产厂家、性能、技术参数、报价、业绩、维保、培训、彩页及与其它医院签订中标合同书1-3份复印件含中标价格等内容三份设备资料（装订成册）到凤阳县中医院行政三楼参加招标采购会议，逾期视为自动放弃。

五、联系方式

招标人：凤阳县中医院

联系人：刘道新、鞠庆      电话：18955066158   18705506169

六、招标文件的组成

第一章： 招标公告

第二章：评标办法

第三章、 货物需求一览表及技术参数、配置

七、投标文件包括以下内容：

（1）开标一览表

（2）供货范围表

（3）业绩表及业绩证明材料

（4）技术文件：提供证明所投产品规格及参数的证明材料

投标人应将投标文件装订成册，编写目录及页码。

第二章  评标方法

评标方法

    - 本项目采用综合评估法(打分法)，进行评审；

    - 评标委员会对投标人分别进行评审、比较并推荐有效的投标候选人；

    - 在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

    - 评标委员会成员评议独立打分或集体综合评估法打分法。

    - 评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

详细评审

评标委员会对经初步评审合格的投标文件分包进行技术和商务的详细评审、比较。见评分标准一览表。

| 评分标准一览表。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 评分标准说明 |
| 技术参数 （40分） | 设备配置 （10分） | 配置情况横向比较进行综合评价，优的得8-10分，良的得6-7分，一般的得4-5分，较差的得1-3分。明显不满足使用需求的不得分。 |
|  | 技术参数、设备总体综合评价（30分） | 对“投标产品的技术参数¦技术领先水平、所提供样品材质与工艺、性能特点、操作便捷度、市场占有率、用户使用评价等”进行综合评价，优的得25-30分，良的得20-24分，一般的得19-23分。 |
| 资信及服务评审（30分） | 制造商行业影响力、业绩（14分） | 对“投标产品制造商的生产规模、市场地位、行业影响力等”进行综合评价，由评委酌情由低到高给1-14分。 |
|  | 售后服务措施 （5分） | 对“投标人售后服务管理制度、保障措施、维修人员数量、响应时间、本地化服务、核心件/易耗品供应地及供应期、最近的维修点、质保期满后维保费用等承诺情况”进行综合评价，由评委酌情打1-5分。 |
|  | 培训服务 （4分） | 对“投标人售后培训人员数量及次数等相关承诺”进行综合评价，由评委酌情打1-4分。 |
|  | 优惠条件 (3分) | 对“投标人提供的其它实质性优惠内容（非报价优惠）的实用性及实际价值等”进行综合评价，酌情打0-3分。 |
|  | 质保期 （4分） | 投标人质保期不得低于1年，1年不得分，在1年基础上每增加1年得2分，最高得4分。 |
| 价格（30分） | (1)评标基准价： 取所有有效投标报价的最低值，做为评标基准价。 (2)投标报价得分计算： 有效投标报价等于评标基准价的，得满分30分； 其他有效投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）*30 |  |
| 100分 | 合计得分 |  |
|  | 评审人员签字： |  |

- 货物需求一览表及技术参数、配置

四诊仪技术参数及配置

一.性能参数：

*1.功能：

  - 可进行脉诊、舌诊、经络穴诊、中医体质辨识问诊信息采集；

1.2、报告单数量：中医脉诊信息检测记录单、中医体质辨识报告组成、舌诊报告单、未病评测报告、经络体征分析报告、单经分析报告单。

2.特点：

*2.1、整台仪器各诊可单独使用自动出检测报告。

2.2、仪器可推动，移动和操作方便。

2.3、与病人的采集及交互符合人体工程学。

2.4、与病人接触部分的部件可实施消毒灭菌。

*3.设备功能要求：

3.1、中医脉象采集智能分析系统一套；

3.2、中医舌象采集智能分析系统一套；

3.3、中医体质辨识问诊分析系统一套；

3.4、中医经络穴位智能分析系统一套；

二、功能参数：

1、脉诊采集单元：

1.1、采用全自动空气加减压自己采集人体各脉象。

1.2、准确定位寸、关、尺的位置然后采集测定浮、中、沉脉的信号量.

*1.3、具有“脉波采集装置”和“一种远程无线人体脉象信息采集系统”实用新型专利证书。出具复印件证明。

2、中医体质辨识问诊采集单元：

2.1、问诊符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》的要求；

2.2、可作为判断中医体质分类的标准化工具；

2.3、是在中医体质理论指导下，以问询录入的方式，采集被测者健康信息；通过对体质分类的分值的结果分析，来判断体质类型，并给出起居、饮食、足底保健等方面的干预措施。

*2.4、具有“中医综合问诊及体质辨识专家系统”的计算机软件著作权登记证书。

*2.5、体质辨识分析单元有成人版、儿童版、老年人、孕妇版、五态人格版。可辨别人体9大体质，并对偏颇体质进行细分，并从形体特征、常见变现、心理特征、发病倾向、对外界环境等发面给出膳食营养指导、用药参考、中医保健等内容作出个性化指导。

3、舌诊采集单元：

*3.1、光照环境：采用LED光源，高频无闪烁，光源特性接近上午10点钟太阳光照；照射均匀无暗区，无反光，无阴影；圆形暗箱采集环境，防止外界光线的干扰；显色指数Ra≥90；色温4500K≤Tc≤6500K；

*3.2、机构要点：圆球形外部造型符合人体工程学的采集口，贴合面部，防止外部光线透入，同时可便于拆卸消毒。外形小巧，便于携带和搬运。

3.3、相机性能：采用专业单反相机，具备微距拍摄功能，象素大于1500万；图象分辨率在水平和垂直方向都应≤0.5mm；

3.4、色彩校正：使用国际通用的24色标准色卡，校正相机白平衡、曝光条件和色彩偏差，拍摄后文件中对应的LAB值与色卡标准的LAB值比较误差≤10%。

3.5、舌象分析: 可自动分析舌色、苔色、苔质、舌形四大类判读结果以及颜色测量值，其中：舌象分析功能正确率达到80％以上、人机交互达到100％；舌色分析：可判别淡、淡红、红、绛、暗红、淡紫、紫暗等舌色指标；苔色分析：可判别白苔、黄苔等常见苔色指标，能对舌色和苔色用HSV、Lab、RGB等颜色模型做定量分析；苔质分析：可判别润燥、腐腻、厚薄、剥苔、少、无苔等5类舌苔指标；舌形分析：可判别胖瘦、裂纹、点刺、瘀斑、齿痕等5类舌型指标。

3.6、病人舌象的分析结果，以图文形式保存为电子病历文档并存入数据库中，可方便地进行查询与统计。

*3.7、具有“舌象仪”外观设计专利证书；具有“一种远程无线人体舌象信息采集系统”实用新型专利证书。出具复印件证明。

4、经络穴诊采集单元：

4.1、信号源输出电压： 7.8±0.2V；

4.2、经络检测值： 0—192.75单位；

4.3、经络检测精度： 80±2标准单位；

4.4、经络检测仪稳定性：显示检测值稳定在78-82单位以内；

4.5、检测仪重复性：平均相对偏差为不大于±1%；

4.6、经络检测端口：主机依据型号分类兼容USB多级采集端口；

4.7、工作输入电压： DC5V（由计算机USB接口获取）；

4.8、能量耦合片阻抗（采集器承载腔）：R<3Ω；

4.9、经络探测极体阻抗：R<100Ω；

4.10、穴位传导极体阻抗：R<100Ω；

4.11、经络探测极体尺寸：Φ8mm；

4.12、主机安全类别： 1类BF型；

4.13、主机输入电压： AC220V；

4.14、主机使用寿命： 15年

4.15、端口设置P7端，探测器数量P6端

4.16、具有单独的“中医经络检测仪”注册证，医疗器械注册登记表中产品适用范围必须体现：该产品依据传统中医经络理论，替代中医脉诊。对人体健康状况存在的倾向性或潜在性的不正常状况、问题、障碍做出初步判断，实施人体健康状态普查、筛查。

4.17、通过专用采集器对人体的12条经络的24个原穴逐一、真实的探测，对经络穴位信息进行采集、判读、分析，可以诊察人体脏腑的气血、阴阳、生理与病理的状况，判断人体功能及病理变化。最终对人体的健康状况给出一个综合评估报告，病人的经络检测分析结果报告单由：中医未病报告、单经分析报告、经络体征分析报告、足疗保健报告组成。

*4.18、提供“人体经络穴区及全息裸点数据信息采集系统”计算机软件著作权登记证书。

*4.19、具有“一种远程无线人体经络信息采集系统”实用新型专利证书。出具复印件证明。

三、配置参数

1、中医脉象采集、智能分析系统一套

2、中医舌象采集、智能分析系统一套

3、中医体质辨识分析系统一套

4、中医经络穴位采集、智能分析系统一套

5、经络传导极体一只

6、经络探测极体一只

7、工业推车主机一套

8、彩色打印机一台

四、证件参数

*1、具有舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪同样名称的医疗器械注册证及注册表。

中医经络检测仪技术参数及配置标准

产品名称：中医经络检测仪

1、技术参数

1.1、产品尺寸：100X 69X122 CM；

1.2、信号源输出电压：7.8±0.2V；

*1.3、检测仪检测值：0—192.75单位；

1.4、检测精度：	80±2标准单位；

1.5、检测仪稳定性：显示检测值稳定在78-82单位以内；

*1.6、检测仪重复性：平均相对偏差为不大于±1%；

1.7、工作输入电压：DC5V（由计算机USB接口获取）；

1.8、能量耦合片阻抗（采集器承载腔）：R<3Ω

1.9、探测极体阻抗：R<100Ω；

1.10、传导极体阻抗：R<100Ω；

*1.11、探测极体尺寸：Φ 8mm；

1.12、安全类别：1类BF型；

1.13、主机输入电压：AC220V；

1.14、端口设置P2端，探测器数量P2端

*1.15、医疗器械注册登记表中产品适用范围必须体现：该产品依据传统中医经络理论，替代中医脉诊。对人体健康状况存在的倾向性或潜在性的不正常状况、问题、障碍做出初步判断，实施人体健康状态普查、筛查。

*1.17、客观化信息采集，定量化数据分析；

中医经络检测仪专用采集器是独家专利技术设计而成，符合人体工程学设计要求，能进行准确的取穴定位，并能通过多种技术通道，营造一个客观、稳定的状态并在这个相对恒定的状态下，经专用采集器技术真实采集人体十二正经的24个原穴的相关信息，减少人为因素的干扰； 智能化软件分析，能自动进行特征提取、自动识别与滤除各种伪差，提供经络信息分析结果

2、技术配置：

2.1、配置穴位探测极体一只

2.2、配置经络传导极体	一只

2.3工业推车主机一套

2.4打印机一台

附件格式1（投标人填写）

开标一览表

：                                        金额：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |
| 7 | 投标总价(含所有服务) |  |  |  |
| 8 | 交货及安装期 |  |  |  |
| 9 | 质量保证期 |  |  |  |
| 10 | 设备品牌 |  |  |  |
| 11 | 耗材价格 |  |  | 耗材内容、数量等相关内容，可令附表； |
| 12 | 其他优惠条件 |  |  |  |

投标单位：                (盖章)    授权代表：         (签字)

年   月   日

说明：

1) 投标人必须严格按照以上开标一览表的格式和此说明填写，否则可能导致投标不被接受

3) 货物品目号按招标文件给定填写(若无品目号可不填)。

4) 备品备件、专用工具一栏在开标一览表中填写合价，但必须对应于投标分项报价表及供货范围表内的备品备件、专用工具清单。备品备件和专用工具应在备品备件和专用工具清单清单中对应所报设备品目逐一列出，并填写数量、单价及合价。

5) 备品备件、专用工具属免费的或部分免费可不报价，但应在开标一览表报价栏和备注栏注明免费，并且应在备品备件、专用工具清单中列出相应名称、数量、单价和合价等。

6) 其他费用栏填写安装、调试、相关产品检测、验收、取证、培训费、包装、运输、装卸、保险费、招标代理服务费等与本项目有关的全部其他费用合价合价。

7) 交货期是按接业主通知要求后几日内装货运至现场业主指定位置的时间。

8）11项内容报价不得计入投标总报价，供招标人参考。

附件格式2（投标人填写）

供货范围表

主机和标准附件清单

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 组成主机整件、 附件名称 | 规格型号 | 单价 | 数 量 | 合价 | 制造商及制造地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

附件格式3（投标人填写）

业绩表

项目名称：                       招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 供货设备 | 合同金额 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

注：提供投标产品2017年1月1日以来销售业绩，须附合同复印件。