凤阳县中医院

医疗设备采购及安装

招 标 文 件

招标文件编号：FYXZYY-SB20190417

招 标 人：凤阳县中医院

二〇一九年四月

目  录

第一章 招标公告

第二章 评标办法

第三章 货物需求一览表及技术参数、配置

# 第一章  招标公告

发布日期：2019年4月 17日

凤阳县中医院所需医疗设备采购进行院内公开招标。现发布招标公告，欢迎合格投标人提交密封投标书。

- 一、招标项目

1、项目名称：检验科医疗设备采购及安装

2、招 标 人：凤阳县中医院

3、资金来源：自筹，已落实。

二、项目概况

1、交货地点：凤阳县中医院，招标人指定地点。

2、交货及安装期:合同签订后20个日历日内完成设备的供货及安装。

3、招标内容：检验科医疗设备采购及安装

具体详见货物需求一览表。

4、付款方式： 设备安装调试完成，验收合格后，支付合同总价的80%，自验收合格之日起，设备正常运转满半年后支付合同总价的10%，合同总价的10%作为质量保证金，自报质保期为一年的，质量保证金在质保期满后一次性付清（无息），自报质保期超过一年的，质量保证金在质保期满一年后退还质量保证金的50%，余款在质保期满后一次性退还（无息）。

5、货物需求一览表

  - 设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单件预算价格 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低速离心机 高速离心机 | 1 1 | 套 | 0.8 2.8 | 3.6 |
| 2 | 电解质分析仪 | 1 | 套 | 5 | 5 |
| 3 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 套 | 5 | 5 |
| 4 | 生物显微镜 | 2 | 套 | 0.4 | 0.8 |
| 合计 |  | 6 |  |  | 14.4万元 |

三、投标人资格条件

1、中国境内注册成立的独立法人，具有有效的营业执照，具备承担民事责任的能力。

2、制造商或贸易公司均可参加投标，但贸易公司应获得各投标产品制造商直接授权的销售代理商（提供制造商授权总代的授权函复印件）.具有投标产品相应的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”，且生产范围包括投标类医疗产品；贸易公司具有投标产品相应的“医疗器械经营企业许可证”或“医疗器械经营备案凭证”，且经营范围包括投标类医疗产品。

3、进口产品须提供投标产品相应有效的进口注册证（含附页、附件）。

四、招标文件获取

1、凤阳县中医院网站“检验科医疗设备采购及安装”

下载（依据招标文件内容编制投标文件）

凤阳县中医院网址http://www.fyxzyy.com/

2、重要说明：参与投标的供应商报出的价格含设备、运费、安装、调试、培训、税金等所有应计费用。并对采购文件所列要求做出承诺。
投标的供应商在与采购单位签订供货合同时，须出具供应商、产品有效资质材料以及厂家或总代针对本项目的授权书原件，未尽事项可在合同中约定。

3、评审人员综合设备性能，技术参数、报价、业绩、质保期、维保、培训等内容进行综合评价打分。

4、以上设备医院视需求有权在中标数量上增减。

5、请于2019年 4月23日(星期二)上午9时前携加盖公章密封所投产品名称、型号规格、生产厂家、性能、技术参数、报价、业绩、维保、培训、彩页及与其它医院签订中标合同书1-3份复印件含中标价格等内容三份设备资料（装订成册）到凤阳县中医院行政三楼参加招标采购会议，逾期视为自动放弃。

五、联系方式

招标人：凤阳县中医院

联系人：刘道新、鞠庆      电话：18955066158   18705506169

六、招标文件的组成

第一章： 招标公告

第二章：评标办法

第三章、 货物需求一览表及技术参数、配置

七、投标文件包括以下内容：

（1）开标一览表

（2）供货范围表

（3）业绩表及业绩证明材料

（4）技术文件：提供证明所投产品规格及参数的证明材料

投标人应将投标文件装订成册，编写目录及页码。

第二章  评标方法

评标方法

    - 本项目采用综合评估法(打分法)，进行评审；

    - 评标委员会对投标人分别进行评审、比较并推荐有效的投标候选人；

    - 在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

    - 评标委员会成员评议独立打分或集体综合评估法打分法。

    - 评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

详细评审

评标委员会对经初步评审合格的投标文件分包进行技术和商务的详细评审、比较。见评分标准一览表。

| 评分标准一览表。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 评分标准说明 |
| 技术参数 （40分） | 设备配置 （10分） | 配置情况横向比较进行综合评价，优的得8-10分，良的得6-7分，一般的得4-5分，较差的得1-3分。明显不满足使用需求的不得分。 |
|  | 技术参数、设备总体综合评价（30分） | 对“投标产品的技术参数¦技术领先水平、所提供样品材质与工艺、性能特点、操作便捷度、市场占有率、用户使用评价等”进行综合评价，优的得25-30分，良的得20-24分，一般的得19-23分。 |
| 资信及服务评审（30分） | 制造商行业影响力、业绩（14分） | 对“投标产品制造商的生产规模、市场地位、行业影响力等”进行综合评价，由评委酌情由低到高给1-14分。 |
|  | 售后服务措施 （5分） | 对“投标人售后服务管理制度、保障措施、维修人员数量、响应时间、本地化服务、核心件/易耗品供应地及供应期、最近的维修点、质保期满后维保费用等承诺情况”进行综合评价，由评委酌情打1-5分。 |
|  | 培训服务 （4分） | 对“投标人售后培训人员数量及次数等相关承诺”进行综合评价，由评委酌情打1-4分。 |
|  | 优惠条件 (3分) | 对“投标人提供的其它实质性优惠内容（非报价优惠）的实用性及实际价值等”进行综合评价，酌情打0-3分。 |
|  | 质保期 （4分） | 投标人质保期不得低于1年，1年不得分，在1年基础上每增加1年得2分，最高得4分。 |
| 价格（30分） | (1)评标基准价： 取所有有效投标报价的最低值，做为评标基准价。 (2)投标报价得分计算： 有效投标报价等于评标基准价的，得满分30分； 其他有效投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）*30 |  |
| 100分 | 合计得分 |  |
|  | 评审人员签字： |  |

- 货物需求一览表及技术参数、配置

自动脱帽离心机的技术参数表

1、微机控制，交流变频电机，高精度，低噪音；

2、★落地式离心机带风罩，减少转子阻力，延长电机使用寿命；

3、触控彩屏显示，转速，离心力，运行时间，故障显示；

4、★门盖技机身双层密封圈，长时间使用密不透风；

5、适配器多层独特设计，可同时满足100mm和75mm采血管分离，自动脱帽提高实验工作效率；

6、★静音技术，噪音≦15分贝，拥有低噪音技术专利证书；

7、设有电子门锁，超速，不平衡检测保护，故障报警等功能、确保人生安全；

8、最高转速：5000rpm-6000rpm ；

9、最大离心力	≧6080×g ；

10、★最大容量	168×5 ml /2ml ；

11、定时范围：	1min--99h99min或连续运行 ；

12、转速控制精度：±20rpm ；

13、主机一台  水平转子 120×5 ml /2ml  4000r/min  1套 。

低速离心机技术参数表

1、微机控制，交流变频电机驱动，转速精度高，噪音低，使用寿命长；

2、设有电子门锁，超速，故障自动诊断功能等多重保护，确保人机安全；

3、★门盖技机身双层密封圈，长时间使用密不透风；

4、★转子挂具多功能设计，可同时分离75mm—100mm真空采血管。

5、可选配多种不同的转子，满足不同领域，不同实验需求。（可根据不同实验定做0.5ml-250ml适配器）；

6、★最高转速 ≦ 5500r/min ；

7、最大容量 ≧ 4×250ml ；

8、最大离心力 ≧ 5470×g ；

9、定时范围：0--59h99min ；

10、转速精度： ±20r/min ；

11、整机噪音： ≦58dB ；

12、主机一台  水平转子48×5/2ml，转速4000r/min  1套 。

电解质分析仪技术参数

一、技术特点：

1.★ 采样针带液面感应器，无需分装样品，直接插试管测试；

2.★ 原厂高、中、低值质控线性调整功能，以保证测试结果的准确性，

吸样针防碰撞保护设计；

3.一体化试剂包，降低了生物污染的风险，符合环保要求；

4.能储存≧32组定标数据和每通道≧100组质控数据，≧1500例样品数据；免维护电极，可长期储存；

5.最小样品量：65μl～150μl ，电解质项目从进样到显示结果≤25秒；

6.★自动一点及两点定标，附加人工定标功能，斜率和均差双参数校正，确保线性和准确性；

7.★可选项自动进样盘，自动进样盘提供≧1个急诊测试位，≧3个质控测试位及≧25个样品测试位；

8.覆盖全国的售后服务网点；

- 样品种类： 血清

三、测量范围及重复性：

| 项目 | 测量范围 | 精密度（CV值） |
| --- | --- | --- |
| K+ | 0.5—15.0mmol/L | ≤1.0% |
| Na+ | 20.0—200.0 mmol/L | ≤1.0% |
| Cl— | 20.0—200.0 mmol/L | ≤1.0% |
| Ca2+ | 0.1—5.0 mmol/L | ≤1.5% |
| pH | 6.0—9.0 | ≤1.0% |
| TCO2 | 6.0—50.0 mmol/L | ≤3.0% |

四、工作条件：

1、工作温度：10℃~40℃

2、相对湿度：≤80%

3、大气压力：86 kPa~106 kPa

4、避免强光直射，远离强电磁干扰

5、电源：100- 240V~允差±10% ，50/60Hz±1 Hz

6、输入功率：≤80VA

五、检测和计算项目：

测量与计算项目：K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、TCO2、nCa 、TCa、AG等。

全自动尿液分析仪参数

1、测试原理：比色分析法

2、测试项目：尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、肌酐（CRE）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、微量白蛋白（ALB）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、PH、抗坏血酸（VC）、钙离子（Ca）

3、拓展功能：可通过增加模块自动检测电导率、颜色、浊度。

4、测试波长：470nm,525nm,625nm

5、适用试纸：10项、11项、12项、14项

6、样本要求：2ml非离心尿,最小吸入量1ml

7、检测速度：200-240测试/小时

8、数据存储：≥1000000个结果

9、试纸条容量：≥200条

10、打印机：配品牌激光打印机一台

11、送样装置：全自动送样装置，支持十管样品架，可批处理60个样本。

12、分纸系统：

12.1、★专利纸条独立存放盒，即插即用，可有效保证纸条储存质量并避免加纸过程的污染因素；

12.2、专利分纸技术和装置，确保纸条自动单条正面输出、准确入位（提供相关专利证书）

13、加样系统：

13.1、先进的泵阀控制和液体管路设计，样品量控制精确，可保证每个项目均匀加样。

13.2、★独创淋样加样方式，可有效避免滴样方式漏检因素及测试项间的相互干扰。

14、检测系统：

14.1高亮度冷光源测试系统，可减少环境光干扰，确保仪器检测的灵敏性、准确度和稳定性；

14.2新型光传感器，灵敏度高，抗干扰性强；

14.3自动修正尿酸碱度对比重测试结果的影响。

15、联机功能：

可与同品牌尿液有形成分分析仪联机检测，综合报告尿液干化学检测结果、有形成分镜检结果和理学指标，提供尿液分析综合解决方案。

生物显微镜技术参数

技术参数：

1.总放大倍数：40X-1600X；

2.目镜：广角WF10Xφ20mm，视度可调/广角WF16Xφ15mm，视度可调；

3.★观察镜筒：铰链双目，30度倾斜，瞳距48-75mm（观察筒360度旋转）；

4.转换器：4 Holes revolving nosepiece， inward；

5.195mm平场消色差物镜：Plan4X/Plan10X/Plan40X（弹）（spring）/Plan100X（弹油）（spring，oil）：

- 支架调焦机构：粗微动同轴，带手轮松紧调节和随机定位装置

行程：22mm，微动精度：0.002mm；

7.载物台：双层机械移动平台，可夹双切片；

8.聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑，中心可调，手轮升降；

9.下光源：LED，3W，复眼照明，亮度可调；

10.电源：外置稳压电源适配器 DC 6V/2A；

附件格式1（投标人填写）

开标一览表

：                                        金额：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |
| 7 | 投标总价(含所有服务) |  |  |  |
| 8 | 交货及安装期 |  |  |  |
| 9 | 质量保证期 |  |  |  |
| 10 | 设备品牌 |  |  |  |
| 11 | 耗材价格 |  |  | 耗材内容、数量等相关内容，可令附表； |
| 12 | 其他优惠条件 |  |  |  |

投标单位：                (盖章)    授权代表：         (签字)

年   月   日

说明：

1) 投标人必须严格按照以上开标一览表的格式和此说明填写，否则可能导致投标不被接受

3) 货物品目号按招标文件给定填写(若无品目号可不填)。

4) 备品备件、专用工具一栏在开标一览表中填写合价，但必须对应于投标分项报价表及供货范围表内的备品备件、专用工具清单。备品备件和专用工具应在备品备件和专用工具清单清单中对应所报设备品目逐一列出，并填写数量、单价及合价。

5) 备品备件、专用工具属免费的或部分免费可不报价，但应在开标一览表报价栏和备注栏注明免费，并且应在备品备件、专用工具清单中列出相应名称、数量、单价和合价等。

6) 其他费用栏填写安装、调试、相关产品检测、验收、取证、培训费、包装、运输、装卸、保险费、招标代理服务费等与本项目有关的全部其他费用合价合价。

7) 交货期是按接业主通知要求后几日内装货运至现场业主指定位置的时间。

8）11项内容报价不得计入投标总报价，供招标人参考。

附件格式2（投标人填写）

供货范围表

主机和标准附件清单

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 组成主机整件、 附件名称 | 规格型号 | 单价 | 数 量 | 合价 | 制造商及制造地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

附件格式3（投标人填写）

业绩表

项目名称：                       招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 供货设备 | 合同金额 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

注：提供投标产品2017年1月1日以来销售业绩，须附合同复印件。