凤阳县中医院

中医诊疗设备二次采购及安装

招 标 文 件

招标文件编号：FYXZYY-SB20190905

招 标 人：凤阳县中医院

二〇一九年五月

目  录

第一章 招标公告

第二章 评标办法

第三章 货物需求一览表及技术参数、配置

# 第一章  招标公告

发布日期：2019年5月 9日

凤阳县中医院所需医疗设备采购进行院内公开招标。现发布招标公告，欢迎合格投标人提交密封投标书。

一、招标项目

1、项目名称：中医诊疗设备采购及安装

2、招 标 人：凤阳县中医院

3、资金来源：自筹，已落实。

二、项目概况

1、交货地点：凤阳县中医院，招标人指定地点。

2、交货及安装期:合同签订后20个日历日内完成设备的供货及安装。

3、招标内容：中医诊疗设备采购及安装

具体详见货物需求一览表。

4、付款方式： 设备安装调试完成，验收合格后，支付合同总价的90%，合同总价的10%作为质量保证金，自报质保期为一年的，质量保证金在质保期满后一次性付清（无息），自报质保期超过一年的，质量保证金在质保期满一年后退还质量保证金的50%，余款在质保期满后一次性退还（无息）。

5、货物需求一览表

1-1   设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单件预算价格 （万元） | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熏蒸治疗仪（妇产科） | 1 | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 多功能肛周药物熏洗仪 | 1 | 台 | 3 | 3 |
| 3 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5 |
| 4 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5 |
| 5 | 离子导入仪 | 1 | 台 | 1.6 | 1.6 |
| 6 | 深层肌肉按摩器 | 1 | 台 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 6 |  | 15.6 | 15.6 |

三、投标人资格条件

1、中国境内注册成立的独立法人，具有有效的营业执照，具备承担民事责任的能力。

2、制造商或贸易公司均可参加投标，但贸易公司应获得各投标产品制造商直接授权的销售代理商（提供制造商授权总代的授权函复印件）.具有投标产品相应的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”，且生产范围包括投标类医疗产品；贸易公司具有投标产品相应的“医疗器械经营企业许可证”或“医疗器械经营备案凭证”，且经营范围包括投标类医疗产品。

3、进口产品须提供投标产品相应有效的进口注册证（含附页、附件）。

四、招标文件获取

1、凤阳县中医院网站“中医诊疗设备采购及安装招标文件”

下载（依据招标文件内容编制投标文件）

凤阳县中医院网址http://www.fyxzyy.com

2、重要说明：参与投标的供应商报出的价格含设备、运费、安装、调试、培训、税金等所有应计费用。并对采购文件所列要求做出承诺。
投标的供应商在与采购单位签订供货合同时，须出具供应商、产品有效资质材料以及厂家或总代针对本项目的授权书原件，未尽事项可在合同中约定。

3、评审人员综合设备性能，技术参数、报价、业绩、质保期、维保、培训等内容进行综合评价打分。

4、以上设备医院视需求有权在中标数量上增减。

5、请于2019年 5月17日(星期五)上午9时前携加盖公章密封所投产品名称、型号规格、生产厂家、性能、技术参数、报价、业绩、维保、培训、彩页及与其它医院签订中标合同书1-3份复印件含中标价格等内容三份设备资料（装订成册）到凤阳县中医院行政三楼参加招标采购会议，逾期视为自动放弃。

五、联系方式

招标人：凤阳县中医院

联系人：刘道新、鞠庆    电话：18955066158   18705506169

六、招标文件的组成

第一章： 招标公告

第二章：评标办法

第三章、 货物需求一览表及技术参数、配置

七、投标文件包括以下内容：

（1）开标一览表

（2）供货范围表

（3）业绩表及业绩证明材料

（4）技术文件：提供证明所投产品规格及参数的证明材料

投标人应将投标文件装订成册，编写目录及页码。

第二章  评标方法

评标方法

1.  本项目采用综合评估法(打分法)，进行评审；

2.  评标委员会对投标人分别进行评审、比较并推荐有效的投标候选人；

3.  在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

4.  评标委员会成员评议独立打分或集体综合评估法打分法。

5.  评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

详细评审

评标委员会对经初步评审合格的投标文件分包进行技术和商务的详细评审、比较。见评分标准一览表。

| 评分标准一览表。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 评分标准说明 |
| 技术参数 （40分） | 设备配置 （10分） | 配置情况横向比较进行综合评价，优的得8-10分，良的得6-7分，一般的得4-5分，较差的得1-3分。明显不满足使用需求的不得分。 |
|  | 技术参数、设备总体综合评价（30分） | 对“投标产品的技术参数¦技术领先水平、所提供样品材质与工艺、性能特点、操作便捷度、市场占有率、用户使用评价等”进行综合评价，优的得25-30分，良的得20-24分，一般的得19-23分。 |
| 资信及服务评审（30分） | 制造商行业影响力、业绩（14分） | 对“投标产品制造商的生产规模、市场地位、行业影响力等”进行综合评价，由评委酌情由低到高给1-14分。 |
|  | 售后服务措施 （5分） | 对“投标人售后服务管理制度、保障措施、维修人员数量、响应时间、本地化服务、核心件/易耗品供应地及供应期、最近的维修点、质保期满后维保费用等承诺情况”进行综合评价，由评委酌情打1-5分。 |
|  | 培训服务 （4分） | 对“投标人售后培训人员数量及次数等相关承诺”进行综合评价，由评委酌情打1-4分。 |
|  | 优惠条件 (3分) | 对“投标人提供的其它实质性优惠内容（非报价优惠）的实用性及实际价值等”进行综合评价，酌情打0-3分。 |
|  | 质保期 （4分） | 投标人质保期不得低于1年，1年不得分，在1年基础上每增加1年得2分，最高得4分。 |
| 价格（30分） | (1)评标基准价： 取所有有效投标报价的最低值，做为评标基准价。 (2)投标报价得分计算： 有效投标报价等于评标基准价的，得满分30分； 其他有效投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）*30 |  |
| 100分 | 合计得分 |  |
|  | 评审人员签字： |  |

第三章  货物需求一览表及技术参数、配置

熏蒸治疗机

技术参数：

1、电源：交流电压220V，频率50Hz

2、额定输入功率：3100W

3、舱温：0～99℃可调(60～99℃为煎药温度)

4、时间：0～99min可调

5、药水锅最大容积：5L

*6、舱内座椅高度调节：0～100mm可调

7、具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧功能；

8、具有双重温控保护、臭氧消毒功能；

*9、配备多功能花洒和高压水力按摩功能；

*10、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品；

11、产品通过（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证；

12、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

多功能肛周药物熏洗仪

技术参数：

1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz

2、额定输入功率：1100W

3、冲洗水温度设定：5～40℃

4、蒸气发生器加热温度：90～98℃

5、臭氧消毒功能

6、臭氧水冲洗时间：0～99s

7、熏蒸时间：0～99min

8、清水冲洗时间：0～99s

9、烘干时间：0～99 min

10、烘干温度：5～50℃

*11、智能化设计，药液冲洗、清水冲洗、中药熏蒸、臭氧消毒、烘干等功能一键完成，方便操作；

12、大屏幕液晶显示，微电脑控制，设定参数和治疗参数实时显示；

13、具有语音提示功能；

*14、具备臭氧水冲洗、清水冲洗功能，可自动进水；

15、无水防干烧功能；

*16、配备MP3音响播放，让病人身心得到放松，有助于药物吸收；

17、冲洗水和蒸气发生器可加热及恒温；

18、仪器可自动依序对患者进行熏蒸、药液冲洗、清水冲洗、烘干等步骤；

19、配有独立的控制操作台，机电分离式设计；

*20、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品

21、生产企业注册资金≥6000万元

22、产品通过（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证

23、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

超声波治疗仪

技术参数：

1、输入电压：220V±22V

2、输入频率：50HZ±1Hz

3、输入功率：25VA

4、输出通道：单路输出

5、显示方式：数码管显示

6、超声波频率：1MHZ

*7、输出模式：连续模式，断续模式。

*8、输出强度：3W/CM²，输出强度1.2-1.5-2.0-2.5可单键拨号。

9、定时范围：1-30分

10、尺寸：305mm×260mm×103mm

11、重量：2.6KG

12、产品通过（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

*13、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

磁振热治疗仪

工作性能：

磁振热治疗仪是一款多功能物理治疗仪，将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合，起到镇痛、消炎、消肿等作用。对软组织损伤、颈肩腰腿痛、关节痛、胃肠神经官能症、神经痛治疗效果显著。

技术参数：

1、额定输入功率：500VA。

2、磁场强度范围：≤38mT。

3、振动频率为50Hz±1Hz。

4、振动幅度为2mm-5mm。

*5、六种治疗模式。

6、开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃-58℃分四档可调，允差±2℃。

7、治疗定时时间为治疗时间0～99min，可任意设置

8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。

*9、输出通道：四通道（可同时连接四个导子,每通道可以单独控制）。

*10、真彩触摸屏显示，更加方便快捷。

11、标配一个标准温热导子，一个颈肩温热导子，一个关节温热导子，一个分离式温热导子。

12、治疗仪治疗完毕，并有峰鸣音提示。

*13、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录；

14、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

15、产品通过（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证.

16、具有医疗器械注册证

离子导入仪

工作性能：

离子导入仪是根据生物电药导理论、仿生论、热敷医学、中国古典中医医学及现代微电脑技术，结合多年临床实践的基础上研制开发的新一代医疗仪器，具有中低频仿生按摩、药物导入治疗功能。

技术参数：

1、体积尺寸：645mm*365mm*1060mm；允差±5%

2、治疗模式：按摩和导入

3、输入功率：140VA

*4、输出通道：四通道

5、显示方式：真彩触屏显示

6、中频载波频率：2KHz  允差±10%

7、调制波频率：75Hz  允差±10%

*8、中频载波波形：正弦波

9、调制波波形：方波

10、调幅度：50%，允差±10%

11、定时：1～60 min可调

*12、输出强度：0～99级可调

13、光电式旋转编码器按压、旋转设置参数，快捷方便 ,一键飞梭。

14、输出保护功能：具有输出短路保护，治疗仪具有输出闭锁保护功能

15、适用范围：适用于慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗

16、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证

17、产品通过（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证.

18、具有医疗器械注册证

深层肌肉按摩器

用途：应用电动肌肉振动仪来减轻从轻度到中度的疼痛。

特点：设备使用方便，减轻疼痛。多种治疗头治疗区域和疼痛范围广。

技术参数：

1、电源：220V，60Hz，150w ；

2、规格：120cm×53cm，升降范围：86.5cm-117cm；

3、配置：7个治疗头；

4、重量：18kg；

*5、最大转速：4200/每分钟；

6、时间：1-8min；

7、模式：自动、手动；

8、自动模式：M1、M2、M3三种模式；

*9、转速调节：0-7档，转速分别为600RPM、1500RPM、2000RPM、2500RPM、3000RPM、3500RPM、4000RPM、4200RPM；

附件格式1（投标人填写）

开标一览表

：                                        金额：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |
| 7 | 投标总价(含所有服务) |  |  |  |
| 8 | 交货及安装期 |  |  |  |
| 9 | 质量保证期 |  |  |  |
| 10 | 设备品牌 |  |  |  |
| 11 | 耗材价格 |  |  | 耗材内容、数量等相关内容，可令附表； |
| 12 | 其他优惠条件 |  |  |  |

投标单位：                (盖章)    授权代表：         (签字)

年   月   日

说明：

1) 投标人必须严格按照以上开标一览表的格式和此说明填写，否则可能导致投标不被接受

3) 货物品目号按招标文件给定填写(若无品目号可不填)。

4) 备品备件、专用工具一栏在开标一览表中填写合价，但必须对应于投标分项报价表及供货范围表内的备品备件、专用工具清单。备品备件和专用工具应在备品备件和专用工具清单清单中对应所报设备品目逐一列出，并填写数量、单价及合价。

5) 备品备件、专用工具属免费的或部分免费可不报价，但应在开标一览表报价栏和备注栏注明免费，并且应在备品备件、专用工具清单中列出相应名称、数量、单价和合价等。

6) 其他费用栏填写安装、调试、相关产品检测、验收、取证、培训费、包装、运输、装卸、保险费、招标代理服务费等与本项目有关的全部其他费用合价合价。

7) 交货期是按接业主通知要求后几日内装货运至现场业主指定位置的时间。

8）11项内容报价不得计入投标总报价，供招标人参考。

附件格式2（投标人填写）

供货范围表

主机和标准附件清单

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 组成主机整件、 附件名称 | 规格型号 | 单价 | 数 量 | 合价 | 制造商及制造地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

附件格式3（投标人填写）

业绩表

项目名称：                       招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 供货设备 | 合同金额 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

注：提供投标产品2017年1月1日以来销售业绩，须附合同复印件。