凤阳县中医院

医疗设备采购及安装三次

招 标 文 件

招标文件编号：FYXZYY-SB20190820

招 标 人：凤阳县中医院

二〇一九年八月

目  录

第一章 招标公告

第二章 评标办法

第三章 货物需求一览表及技术参数、配置

# 第一章  招标公告

发布日期：2019年8月 20日

凤阳县中医院所需医疗设备采购进行院内三次公开招标。现发布招标公告，欢迎合格投标人提交密封投标书。

- 一、招标项目

1、项目名称：供应室医疗设备采购及安装

2、招 标 人：凤阳县中医院

3、资金来源：自筹，已落实。

二、项目概况

1、交货地点：凤阳县中医院，招标人指定地点。

2、交货及安装期:合同签订后20个日历日内完成设备的供货及安装。

3、招标内容：供应室等科室医疗设备采购及安装

具体详见货物需求一览表。

4、投标人可单独投标1个或多个医疗设备，不限。

5、付款方式： 设备安装调试完成，验收合格后，支付合同总价的80%，自验收合格之日起，设备正常运转满半年后支付合同总价的10%，合同总价的10%作为质量保证金，自报质保期为一年的，质量保证金在质保期满后一次性付清（无息），自报质保期超过一年的，质量保证金在质保期满一年后退还质量保证金的50%，余款在质保期满后一次性退还（无息）。

6、货物需求一览表

  - 设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单件预算价格 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘检测仪 | 1 | 套 | 2.9 | 2.9 |

三、投标人资格条件

1、中国境内注册成立的独立法人，具有有效的营业执照，具备承担民事责任的能力。

2、制造商或贸易公司均可参加投标，但贸易公司应获得各投标产品制造商直接授权的销售代理商（提供制造商授权总代的授权函复印件）.具有投标产品相应的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”，且生产范围包括投标类医疗产品；贸易公司具有投标产品相应的“医疗器械经营企业许可证”或“医疗器械经营备案凭证”，且经营范围包括投标类医疗产品。

3、进口产品须提供投标产品相应有效的进口注册证（含附页、附件）。

四、招标文件获取

1、凤阳县中医院网站下载（依据招标文件内容编制投标文件）

凤阳县中医院网址http://www.fyxzyy.com/

2、重要说明：参与投标的供应商报出的价格含设备、运费、安装、调试、培训、税金等所有应计费用。并对采购文件所列要求做出承诺。
投标的供应商在与采购单位签订供货合同时，须出具供应商、产品有效资质材料以及厂家或总代针对本项目的授权书原件，未尽事项可在合同中约定。

3、评审人员综合设备性能，技术参数、报价、业绩、质保期、维保、培训等内容进行综合评价打分。

4、请于2019年 8月28日(星期三)上午9时前携加盖公章密封所投产品名称、型号规格、生产厂家、性能、技术参数、报价、业绩、维保、培训、彩页及与其它医院签订中标合同书1-3份复印件含中标价格等内容三份设备资料（装订成册）到凤阳县中医院行政三楼会议室参加招标采购会议，逾期视为自动放弃。

五、联系方式

招标人：凤阳县中医院

联系人：刘道新、鞠庆      电话：18955066158   18705506169

六、招标文件的组成

第一章： 招标公告

第二章：评标办法

第三章、 货物需求一览表及技术参数、配置

七、投标文件包括以下内容：

（1）开标一览表

（2）供货范围表

（3）业绩表及业绩证明材料

（4）技术文件：提供证明所投产品规格及参数的证明材料

投标人应将投标文件装订成册，编写目录及页码。

第二章  评标方法

评标方法

    - 本项目采用综合评估法(打分法)，分包进行评审；

    - 评标委员会对投标人分别进行评审、比较并推荐有效的投标候选人；

    - 在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

    - 评标委员会成员评议独立打分或集体综合评估法打分法。

    - 评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

详细评审

评标委员会对经初步评审合格的投标文件分包进行技术和商务的详细评审、比较。见评分标准一览表。

| 评分标准一览表。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 评分标准说明 |
| 技术参数 （40分） | 设备配置 （10分） | 配置情况横向比较进行综合评价，优的得8-10分，良的得6-7分，一般的得4-5分，较差的得1-3分。明显不满足使用需求的不得分。 |
|  | 技术参数、设备总体综合评价（30分） | 对“投标产品的技术参数¦技术领先水平、所提供样品材质与工艺、性能特点、操作便捷度、市场占有率、用户使用评价等”进行综合评价，优的得25-30分，良的得20-24分，一般的得19-23分。 |
| 资信及服务评审（30分） | 制造商行业影响力、业绩（14分） | 对“投标产品制造商的生产规模、市场地位、行业影响力等”进行综合评价，由评委酌情由低到高给1-14分。 |
|  | 售后服务措施 （5分） | 对“投标人售后服务管理制度、保障措施、维修人员数量、响应时间、本地化服务、核心件/易耗品供应地及供应期、最近的维修点、质保期满后维保费用等承诺情况”进行综合评价，由评委酌情打1-5分。 |
|  | 培训服务 （4分） | 对“投标人售后培训人员数量及次数等相关承诺”进行综合评价，由评委酌情打1-4分。 |
|  | 优惠条件 (3分) | 对“投标人提供的其它实质性优惠内容（非报价优惠）的实用性及实际价值等”进行综合评价，酌情打0-3分。 |
|  | 质保期 （4分） | 投标人质保期不得低于1年，1年不得分，在1年基础上每增加1年得2分，最高得4分。 |
| 价格（30分） | (1)评标基准价： 取所有有效投标报价的最低值，做为评标基准价。 (2)投标报价得分计算： 有效投标报价等于评标基准价的，得满分30分； 其他有效投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）*30 |  |
| 100分 | 合计得分 |  |
|  | 评审人员签字： |  |

- 货物需求一览表及技术规格

| 绝缘检测仪技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 符合规定 | 《WS310—1管理规范》第8.2条 | “检查包装区设备应配备绝缘检测仪”—— |
|  | 《WS310-2 清洗消毒及灭菌技术操作规范》第5.6.3条 | “带电源器械应进行绝缘性能等安全性检查”—— |
|  | 《AORN围手术期的标准及推荐实践》2010版， 第435页， 第XV条。 | “带电源器械在清洗消毒后，应采用技术设备进行电流泄露检测。”—— |
| 功能 | 用于带绝缘层的所有电外科器械的漏电检测 | 1、电外科器械绝缘性能检测 |
|  |  | 2、单、双极电刀电缆线绝缘性能检测 |
|  |  | 3、双极电刀电缆线导通性能检测 |
| 重要参数 | ★ 检测证书 | 符合国家标准的检测证书 |
|  | 显示屏： | ≥3.5寸STN液晶屏（69*48mm)，显示电量，电压设置值以及报警指示灯； |
|  | 锂电池充电时间： | 6个小时，充电时间超过6小时有过充保护 |
|  | 报警提示 | 检测到漏电时，机子会发出蜂鸣音和屏幕闪烁报警提示（声、光两种报警方式） |
|  | 使用时间: | 大于40个小时 |
|  | 待机时间： | 大于240个小时 |
|  | 输出电压 | 0～10000V，旋钮式无极任意调节 |
|  | 正极探测头： | 铜质探测毛刷，铜质探测圆刷，铜质探测U型刷，用于腔镜手术器械、电缆的漏电检测及导通性能测试，能满足所有的带电源腔镜手术器械的漏电检测 |
|  | 负极连接头： | 鳄鱼嘴，腔镜器械连接器 |
|  | 输出电压精度 | ±5%至±10% |
|  | 控制开关： | 按钮控制装置开关； |
|  | 短路电流： | 工作时小于0.1mA |
|  | 电池容量： | 12V\10000MA |
|  | 充电器： | 12.6V\1A |
|  | 功率： | 3W |
|  | ★配备可追溯系统 | 配有追溯软件系统和打印机，可用于检测到电外科器械漏电时追溯记录，可以追溯漏电器械的来源、器械的名称、器械的漏电部位、操作者及检测时间等等 |

附件格式1（投标人填写）

开标一览表

：                                        金额：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |
| 7 | 投标总价(含所有服务) |  |  |  |
| 8 | 交货及安装期 |  |  |  |
| 9 | 质量保证期 |  |  |  |
| 10 | 设备品牌 |  |  |  |
| 11 | 耗材价格 |  |  | 耗材内容、数量等相关内容，可令附表； |
| 12 | 其他优惠条件 |  |  |  |

投标单位：                (盖章)    授权代表：         (签字)

年   月   日

说明：

1) 投标人必须严格按照以上开标一览表的格式和此说明填写，否则可能导致投标不被接受

3) 货物品目号按招标文件给定填写(若无品目号可不填)。

4) 备品备件、专用工具一栏在开标一览表中填写合价，但必须对应于投标分项报价表及供货范围表内的备品备件、专用工具清单。备品备件和专用工具应在备品备件和专用工具清单清单中对应所报设备品目逐一列出，并填写数量、单价及合价。

5) 备品备件、专用工具属免费的或部分免费可不报价，但应在开标一览表报价栏和备注栏注明免费，并且应在备品备件、专用工具清单中列出相应名称、数量、单价和合价等。

6) 其他费用栏填写安装、调试、相关产品检测、验收、取证、培训费、包装、运输、装卸、保险费、招标代理服务费等与本项目有关的全部其他费用合价合价。

7) 交货期是按接业主通知要求后几日内装货运至现场业主指定位置的时间。

8）11项内容报价不得计入投标总报价，供招标人参考。

附件格式2（投标人填写）

供货范围表

主机和标准附件清单

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 组成主机整件、 附件名称 | 规格型号 | 单价 | 数 量 | 合价 | 制造商及制造地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

附件格式3（投标人填写）

业绩表

项目名称：                       招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 供货设备 | 合同金额 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

注：提供投标产品2017年1月1日以来销售业绩，须附合同复印件。