| 凤阳县中医院医疗设备采购询价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司（厂家）名称： 日期： SB（2018）001号-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 保质期 | 生产厂家 | 联系人及联系方式 | 数量 | 单位 | 市场价 | 最低进 价 | 备注 |
| 1 | 牙科综合治疗机 |  | 见附件 |  |  |  | 2 | 套 |  |  | 口腔科使用 |
| 说明 1、所报产品必须是设备生产厂家指定在中国大陆地区销售的原装正品。除本指定生产厂家品牌外可另外注明性价比相似，符合本主要技术参数的其他生产厂家品牌设备（另附件说明）。 2、参与询价的供应商报出的价格含设备、运费、安装、调试、培训、税金等所有应计费用。并对询价采购文件所列要求做出承诺。 3、付款方式：产品安装、调试、培训完毕，试用15日后组织验收，验收合格支付合同总金额的80%，剩余20%作为质保金，在产品质保期满后使用无故障一年付清，保修期按国家或行业相关规定办理。 4、供应商在与采购单位签订供货合同时，须出具供应商、产品有效资质材料以及厂家或总代针对本项目的授权书原件，本询价单为合同组成部分，未尽事项可在合同中约定。 5、请于2018年 2月28 日(星期三)上午9时前携加盖公章密封填写后的询价单和设备资料、彩页到凤阳县中医院参加议标议价，逾期视为自动放弃。 联系人：刘道新、鞠庆 联系电话：18705506008、18705506169 （见下页设备主要技术参数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：牙科综合治疗机主要技术参数、配置

一、主要配置

1．手机系统高速手机 2 支低速手机 1 套

2．治疗机 1 台

3．牙科椅 1 台

4．医生座椅 1 台

- 内置啄木鸟光固化机

- 内置啄木鸟超声洁牙机二、性能及参数

- 高速手机：按压式高速手机 2 支，

- 低速手机：四孔低速手机，含直、弯机

- 三用枪 2 支，冷暖各 1 支

- 整机为全电脑控制系统，器械盘上的主控面板具有个性记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、口腔灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键。助手位控制面板设有相应控制功能。

- 主箱体: 注塑工艺、箱体可旋转

- 大型器械盘，可旋转分块式枪架设计

- 冲盂漱口定量给水自动控制系统 1 套：可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统

- 强弱吸唾系统 1 套:带有清洗过滤网装置

- 感应式 LED 口腔灯 1 套，可无机调光，把手可拆卸消毒

- 内置式 LED 观片灯

11. 痰盂可拆卸清洗，可选择陶瓷材质或玻璃材质。

12.手机净水系统 1 套

- 气压锁定器械臂 1 套

- 多功能脚开关 1 套

15.全电脑牙科椅 1 台：动力系统采用直流静音电机

16.整机具有联动功能，灯椅联动，杯水冲盂联动，痰位和杯水冲盂联动（杯水和冲盂本身不联动）

17.牙科椅垫宽大、舒适，双扶手设计，其中右扶手可翻转，方便病人进出。

20.牙椅的升降俯仰均具有安全保护装置，更安全。

21.副箱体可根据用户需求进行内置或外置转换。

22. 医生座椅 1 台：最低椅位 425mm，行程 120mm

23.牙科椅处可选配增急救装置，可满足紧急情况进行急救活动。

三、技术参数

电源：交流 220V 50HZ 气源：气压 0.5—0.6MPA 水源：水压 0.2—0.4MPA

- 新型主箱体造型美观，可选转，提供更大操作空间，并方便维护。

- 痰盂可拆卸清洗，并且可选择陶瓷材质或玻璃材质。

- 外置纯净水杯（气开关外置），加水方便，易于观测。

- 外置强弱吸过滤装置，外管可拆卸清洗、消毒。

- 新型器械盘，外观新颖，可旋转分块式枪架设计，对器械包容性更强。

- 整机为全电脑控制系统，器械盘上的主控面板具有个性记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、口腔灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键。助手位控制面板设有相应控制功能。

- 内置式 LED 观片灯。

- 整机具有联动功能，更智能化和人性化。

- 牙科椅垫宽大、舒适，双扶手设计，其中右扶手可翻转，方便病人进出。

- 牙椅的升降俯仰均具有安全保护装置，更安全。

- 牙科椅处可选配增急救装置，可满足紧急情况进行急救活动。

- 整机设有急停装置，更加安全可靠。

- 全新副箱体设计，可根据用户需求进行内置或外置转换。

- 感应式 LED 口腔灯，可无机调光，把手可拆卸消毒。

牙科椅技术参数：

- 牙科椅升降承载力：135kg

- 牙科椅升降范围：410mm～750mm

- 靠背与水平面俯仰角度：-5°～63°

- 头枕伸缩调节量：150mm 整机安装位置说明

- 牙科综合治疗机安装所需空间（单位：m）

- 设备总体尺寸： 1.9×1.4×1.8 （长×宽×高）

- 牙科诊室的空间： 4×3×2.7 （长×宽×高）

- 最小安装空间： 2.7×1.8×2.5 （长×宽×高）器械的选配

- 感应漱口水

- 集中抽吸

技术参数

- 电源：交流 220V、50Hz/60Hz

- 气源：外接气源气压 0.6MPa～0.8MPa,且不含水、油；

工作气压：0.55MPa(副箱体表压)；气压限值：0.7±0.1MPa；

- 水源：水压限值 0.2MPa～0.4MPa，建议水硬度≤60mg/l（≤1.5mmol/l）工作水压：0.2MPa 标准配置

- sinol 高速手机 2 支

- sinol 气动低速手机 1 套

- 三用枪 2 支 口腔灯 1 套

- 观片灯 1 套

- 纯净水系统 1 套

- 冲盂、自动恒温漱口水定量供给系统 1 套

- S310 牙科椅 1 台

- S406 医生座椅 1 台