凤阳县中医院

全自动血液分析仪设备采购及安装

招 标 文 件

招标文件编号：FYXZYY-SB20180709

招 标 人：凤阳县中医院

二〇一八年七月

目  录

第一章 招标公告

第二章 评 标 办 法

第三章 货物需求一览表及技术规格

# 第一章  招标公告

发布日期：2018年7 月 9日

凤阳县中医院所需检验科设备采购进行院内公开招标。现发布招标公告，欢迎合格投标人提交密封投标书。

- 一、招标条件

1、项目名称：全自动血液分析仪（五分类）设备采购及安装

2、招 标 人：凤阳县中医院

3、资金来源：自筹，已落实。

二、项目概况

1、交货地点：凤阳县中医院，招标人指定地点。

2、交货及安装期:合同签订后20个日历日内完成设备的供货及安装。

3、招标内容：检验科设备采购，全自动血液分析仪（五分类）设备采购及安装。

具体详见货物需求一览表。

4、付款方式： 设备安装调试完成，验收合格后，支付合同总价的80%，自验收合格之日起，设备正常运转满半年后支付合同总价的10%，合同总价的10%作为质量保证金，自报质保期为一年的，质量保证金在质保期满后一次性付清（无息），自报质保期超过一年的，质量保证金在质保期满一年后退还质量保证金的50%，余款在质保期满后一次性退还（无息）。

5、货物需求一览表

1-1   设备需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动血液分析仪（五分类） | 1 | 套 | 12 |

三、投标人资格条件

1、中国境内注册成立的独立法人，具有有效的营业执照，具备承担民事责任的能力。

2、制造商或贸易公司均可参加投标，但贸易公司应获得各投标产品制造商直接授权的销售代理商（提供制造商授权总代的授权函复印件）.具有投标产品相应的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”，且生产范围包括投标类医疗产品；贸易公司具有投标产品相应的“医疗器械经营企业许可证”或“医疗器械经营备案凭证”，且经营范围包括投标类医疗产品。

3、进口产品须提供投标产品相应有效的进口注册证（含附页、附件）。

四、招标文件获取

1、凤阳县中医院网站“全自动血液分析仪（五分类）设备采购及安装招标文件”下载（依据招标文件内容编制投标文件）

凤阳县中医院网址http://www.fyxzyy.com/

2、重要说明：参与投标的供应商报出的价格含设备、运费、安装、调试、培训、税金等所有应计费用。并对采购文件所列要求做出承诺。
投标的供应商在与采购单位签订供货合同时，须出具供应商、产品有效资质材料以及厂家或总代针对本项目的授权书原件，未尽事项可在合同中约定。

3、评审人员综合设备性能，技术参数、报价、业绩、质保期、维保、培训等内容进行综合评价打分。

4、请于2018年 7月17日(星期二)上午9时前携加盖公章密封所投产品名称、型号规格、生产厂家、性能、技术参数、报价、业绩、维保、培训、彩页及与其它医院签订中标合同书1-3份复印件含中标价格等内容三份设备资料（装订成册）到凤阳县中医院参加招标采购会议，逾期视为自动放弃。

五、联系方式

招标人：凤阳县中医院

联系人：刘工、鞠工      电话：18955066158   18705506169

六、招标文件的组成

第一章： 招标公告

第二章：评标办法

第三章、 货物需求一览表及技术规格

七、投标文件包括以下内容：

（1）开标一览表

（2）供货范围表

（3）业绩表及业绩证明材料

（4）技术文件：提供证明所投产品规格及参数的证明材料

投标人应将投标文件装订成册，编写目录及页码。

第二章  评标方法

(一)、评标方法

    - 本项目采用综合评估法(打分法)，分包进行评审；

    - 评标委员会对投标人分别进行评审、比较并推荐有效的投标候选人；

    - 在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

    - 评标委员会成员评议独立打分或集体综合评估法打分法。

    - 评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

- 详细评审

评标委员会对经初步评审合格的投标文件分包进行技术和商务的详细评审、比较。见评分标准一览表。

| 评分标准一览表。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 评分标准说明 |
| 技术参数 （40分） | 设备配置 （10分） | 配置情况横向比较进行综合评价，优的得8-10分，良的得6-7分，一般的得4-5分，较差的得1-3分。明显不满足使用需求的不得分。 |
|  | 技术参数、设备总体综合评价（30分） | 对“投标产品的技术参数¦技术领先水平、所提供样品材质与工艺、性能特点、操作便捷度、市场占有率、用户使用评价等”进行综合评价，优的得25-30分，良的得20-24分，一般的得19-23分。 |
| 资信及服务评审（30分） | 制造商行业影响力、业绩（14分） | 对“投标产品制造商的生产规模、市场地位、行业影响力等”进行综合评价，由评委酌情由低到高给1-14分。 |
|  | 售后服务措施 （5分） | 对“投标人售后服务管理制度、保障措施、维修人员数量、响应时间、本地化服务、核心件/易耗品供应地及供应期、最近的维修点、质保期满后维保费用等承诺情况”进行综合评价，由评委酌情打1-5分。 |
|  | 培训服务 （4分） | 对“投标人售后培训人员数量及次数等相关承诺”进行综合评价，由评委酌情打1-4分。 |
|  | 优惠条件 (3分) | 对“投标人提供的其它实质性优惠内容（非报价优惠）的实用性及实际价值等”进行综合评价，酌情打0-3分。 |
|  | 质保期 （4分） | 投标人质保期不得低于1年，1年不得分，在1年基础上每增加1年得2分，最高得4分。 |
| 价格（30分） | (1)评标基准价： 取所有有效投标报价的最低值，做为评标基准价。 (2)投标报价得分计算： 有效投标报价等于评标基准价的，得满分30分； 其他有效投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）*30 |  |
| 100分 | 合计得分 |  |
|  | 评审人员签字： |  |

- 全自动血液分析仪技术参数及配置

- 检测原理：三角度激光散射流式细胞分析法（白细胞分类）、电阻抗法（WBC/RBC/PLT）、无氰化物比色法（HGB）

- 五分类模式检测参数：≥28项

- 散点图、直方图、三维立体图≥6个

- 测试速度：≥90样本/小时

- 采用注射器吸样、加样，无需使用分血阀。

- 进样方式：既能自动进样也能手动开放进样

- 自动进样：配备轨道式自动进样架，一次可同时装载≥60个样本，并可不间断追加样本。

- 参考范围设定：支持多种参考范围设定

- 血样模式：仪器具有静脉全血、末梢全血、预稀释血三种血样模式

- 静脉全血模式下样本耗量：五分类模式：≤20μL

- 采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性

- 排堵功能：仪器拥有自动检测堵孔，自动排堵的功能。

- 维护功能：具备一键故障消除功能。

- 操作软件： 支持windows7环境运行。中文操作界面，光标导航菜单系统。

- 数据存储：≥10万条样本记录（包含散点图、直方图、患者信息）；并支持中文数据管理系统无限储存

- 联网功能：支持LIS双向传输功能

- 质控方式：L-J质控、X-B浮动均值法质控。

- 校准方式：人工校准，自动校准，新鲜血校准。

- 报告打印：中文报告，可选择全部参数打印，也可选择部分参数打印，并可设置多种报告格式。

- 重复性

WBC ≤ 2.0％

RBC ≤ 1.5％

HGB ≤ 1.5％

MCV ≤ 1.0%

PLT ≤ 4.0％

- 线性范围

WBC：0 - 300×109/L

RBC：0 - 8.5×1012/L

HGB：0 - 250g/L

PLT：0 - 3000×109/L

- 电源电压：100 - 240 V；50/60Hz；

- 使用试剂为省招标采购平台试剂或具有通用性

- 配置清单：①标配电脑（知名品牌：联想或戴尔）

②中文数据管理软件（随机装配）

③激光打印机（知名品牌）

附件格式1（投标人填写）

开标一览表

：                                        金额：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |
| 7 | 投标总价(含所有服务) |  |  |  |
| 8 | 交货及安装期 |  |  |  |
| 9 | 质量保证期 |  |  |  |
| 10 | 设备品牌 |  |  |  |
| 11 | 耗材价格 |  |  | 耗材内容、数量等相关内容，可令附表； |
| 12 | 其他优惠条件 |  |  |  |

投标单位：                (盖章)    授权代表：         (签字)

年   月   日

说明：

1) 投标人必须严格按照以上开标一览表的格式和此说明填写，否则可能导致投标不被接受

2) 货物品目号按招标文件给定填写(若无品目号可不填)。

3) 备品备件、专用工具一栏在开标一览表中填写合价，但必须对应于投标分项报价表及供货范围表内的备品备件、专用工具清单。备品备件和专用工具应在备品备件和专用工具清单清单中对应所报设备品目逐一列出，并填写数量、单价及合价。

4) 备品备件、专用工具属免费的或部分免费可不报价，但应在开标一览表报价栏和备注栏注明免费，并且应在备品备件、专用工具清单中列出相应名称、数量、单价和合价等。

5)其他费用栏填写安装、调试、相关产品检测、验收、取证、培训费、包装、运输、装卸、保险费、招标代理服务费等与本项目有关的全部其他费用合价合价。

6) 交货期是按接业主通知要求后几日内装货运至现场业主指定位置的时间。

7）11项内容报价不得计入投标总报价，供招标人参考。

附件格式2（投标人填写）

供货范围表

主机和标准附件清单

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 组成主机整件、 附件名称 | 规格型号 | 单价 | 数 量 | 合价 | 制造商及制造地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

附件格式3（投标人填写）

业绩表

项目名称：                       招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 供货设备 | 合同金额 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

注：提供投标产品2017年1月1日以来销售业绩，须附合同复印件。